HD3000分体式超声波液位计 (液位主机 + 超声波探头)

概述： HD3000分体超声波液位计由超声波探头和主机两部分组成，是一种先进的非接触式物位测量仪器，超声波探头直接安装在被测介质的上方。用来取代原始的各种液位计，它采用高性能进口超声波探头，通过测量时间差的原理，经主机上微处理器进行信号处理精密计算，测得液位、料位高低，并带有多种信号输出可供选择。

本仪表无需专业人员就可安装使用.一次性设置当前液位值就可成功.

主要参数：
应    用：　各类工业领域的液位测量，特别是污水处理、酸、碱性液体测量

各类工业领域的固体物位测量，如煤堆、石块等
测量范围：　液体：0～3m,4m,5m，6m，7m，8m，9m，10m，12m，15m，20m，25m,40m

固    体：  0～2m,3m,4m,5m，6m，7m，8m，9m，10m，12m

信号输出：　4～20Ma，RS232，RS485（任选其一）

开关信号：　四点开关量输出（上限、上上限、下限、下下限）；220VAC/1A

显　　示： 背光LCD显示

分　辨率： 1～2mm

计测角度： 12°

设定　键： 现场三位防水轻触键，智能型设计

精　　度： 基于标准平面±0.25～0.5%FS

盲　　区： 0.25m-0.5m

供　　电： 24VDC或　220VAC

过程连接：M66×2或M75×2（超声波探头）

环境温度： -40…70 °C

主机安装方式：壁挂式，6位液晶显示
换能器外壳材料：标准型：尼龙；　防腐型：聚四氟乙稀

防护等级： IP66，本安型设计

产品选型：

| 内容 | 代 码 说 明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HD3000－ | 高档型分体式液位计（探头＋主机） |  |  |  |  |
|  |  | 3- | 0～3m内各量程 |  |  |  |
|  |  | 5- | 0～5m内各量程 |  |  |  |
|  |  | 7- | 0～7m内各量程 |  |  |  |
|  |  | 10- | 0～10m内各量程 |  |  |  |
|  |  | 12- | 0～12m内各量程 |  |  |  |
|  |  | 15- | 0～15m内各量程 |  |  |  |
|  |  | 25- | 0～25m内各量程 |  |  |  |
| 测量介质 |  |  | Y | 液体 |  |  |
|  |  |  | W | 固体 |  |  |
| 防腐要求 |  |  |  | N | 标准产品 |  |
|  |  |  |  | F | 防腐型（聚四氟乙稀） |  |
| 输出信号 |  |  |  |  | I | 4～20MA |
|  |  |  |  |  | H | RS232、RS485 |

HD3000分体式超声波液位计使用示意图：

安装注意事项：

安装要求：

换能器发射超声波脉冲时，都有一定的发射开角。从换能器下缘到被测介质表面之间，由发射的超声波波束所辐射的区域内，不得有障碍物，因此安装时应尽可能避开罐内设施，如：人梯、限位开关、支架等。
另外须注意超声波波束不得与加料料流相交。
安装仪表时还要注意：最高料位不得进入测量盲区；仪表距罐壁必须保持一定的距离；仪表的安装尽可能使换能器（超声波探头）的发射方向与液面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型仪表可安装在有防爆要求的场合，仪表必须接大地。