HDE300高精度电压电流校验仪

（0.05%，0.02%，特稳型回路校验仪）

概述： HDE300型电压电流校验仪又称过程校验仪，回路校验仪，它是集数字式电压、电流信号源和电压、电流测量于一体的高精度、高分辨率、多用途的自动化仪表校验仪器。主要用于传感器、变送器、调节器、记录仪、显示仪表、工业阀门等各类热工仪表的标定、调试和校验。采用军品级元器件及进口件，寿命长，信号稳，仪表精度高达0.05%，0.02%，可作为仪表厂家的标定设备。可完全替代进口高端产品。

HDE300过程校验仪,带有连续输出、连续斜率输出、跃阶输出和百分比输出四种模式，可快速准确调节输出电流大小，备有0%，25%，50%，75%，100%百分比输出，并可用增减键连续改变输出电流值，这一功能在对仪表进行零点、中量程、满量程调整以及现场阀门的开位、关位的调整时特别有用。并带有模拟二线制、三线制、四线制变送器功能。

HDE300过程校验仪因其功能强大、调节快速、使用简单的特点，大量应用于实验室、仪表标定检验室、电厂、钢厂、化工厂、水泥厂、污水处理厂、生物制药厂、热力公司等现场，一机三用，兼有测量和输出功能，是现场仪表检测维护技术人员的必备工具。

一、主要技术特点：　　HDE300过程校验仪

◇　集电压、电流、mv输出和测量于一体，提供现场24v回路供电功能 
◇　高精度、高分辨率，具有多种校验模式,快捷方便实用 
◇　高性能数字合成式信号源，5位液晶显示，军品级元件，特稳型仪表
◇　具有连续输出、跃阶输出、连续斜率输出、百分比输出和模拟变送器功能

◇　例如跃阶输出：4mA, 8mA, 12mA, 16mA, 20mA

◇　例百分比输出：0%，25%，50%，75%，100%

◇　双行点阵液晶显示，多种信息同时显示，带背光照明
◇　交/直流两用，内置大容量充电电池； 全功能保护，有效克服误操作

◇　具有模拟二线制、三线制、四线制变送器功能，携带方便，使用简单

◇　具有测量二线制、三线制、四线制变送器功能
◇　具有最大值、最小值测量和数据保持功能

◇　精度高，信号稳，可作为自动化仪表厂家的标准标定设备使用

二、输出／测量技术指标：		HDE300过程校验仪

| 功 能 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 输出电压 | 0 - 110mV，分辨力：10μV |
|  | 0 - 11V，分辨力：1mV |
| 输出电流 | 0 - 22mA，分辨力：1μA |
|  | 最大输出电流可定制 0－50mA |
| 测量电压 | 0 - ±400mV，分辨力：10μV |
|  | 0 - ±40V，分辨力：1mV |
| 测量电流 | 0 - ±40mA，分辨力：1μA |
| 精 度 | 0.05％ＦＳ，0.02%ＦＳ （可选） |
| 阶跃输出 | 有 |
| 连续输出 | 有 |
| 百分比输出/测量 | 有 |
| 模拟变送器功能 | 模拟二线制、三线制、四线制变送器 |
| 测量变送器功能 | 测量二线制、三线制、四线制变送器 |
| 最大值/最小值输出/测量 | 有 |
| 数据保持 | 有 |
| 全功能自我保护 | 有 |
| 现场回路24V输出 | 24V ±5% 限流保护 |
| 外形尺寸 | 180×100×40（mm） |
| 重 量 | 0.5 kg |

三、应用场合：　　　HDE300过程校验仪

（１）任何需要4～20mA、0－20mA电流信号的场合，特别适合现场电动阀门的调试；

（２）任何需要4～20mA、0－10V、0－100mv直流信号的场合,二次仪表的标定、校准、调试；

（３）任何需要24VＤＣ供电的场合,现场传感器／变送器的校准调试；

（４）任何需要模拟二线制、三线制、四线制变送器的场合，模拟变送器调节其它仪表；

（５）任何需要测量二线制、三线制、四线制变送器的场合，测量检测变送器输出信号是否正常。

四、随机附件：　　　HDE300过程校验仪

（1）使用说明书和合格证各一份； 　　　　　 （2）信号测量线及24V输出线一付；

（3）信号输出线一付；　　　　　　　 　　　 （4）配套充电器一只；充电器与仪表连接电缆一条

（5）鳄鱼夹一付；

五、应用示例：　　　HDE300过程校验仪

模拟输出示例：