HD07　称重mv信号变送器 (配套测力传感器)

T　　HD07 mv信号隔离变送器，是一种先进的数字化智能隔离变送器，它将测力传感器的mv信号经隔离滤波放大处理，转换成所需的标准信号，如4－20 mA,0－10V等。可选配外供10V精密电源的功能，给现场的传感器供10V的精密电源。采用数字化结构，温度自动补偿，零点、满度自动校准，可长年保证精度，不需频繁校准。

输入/输出/电源之间电磁全隔离，解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题。在工业现场与称重传感器、测力传感器等配套使用，输出信号可接入显示仪表、PLC等设备。

产品特点：

- 采用先进的数字化结构，自动温度补偿，零点满度自动校准

- 可选配10V精密电源给测力/称重传感器供电

- 带电源指示灯和超量程报警指示灯

- 采用可插拔式端子，DIN35导轨安装，方便快捷

- 高品质进口件，用SMT表贴工艺及厚膜集成技术

- 模块化表芯设计，低功耗、低温漂、高精度

- 隔离与变送一体，输入/输出/电源之间全隔离

- PWR—电源指示灯(绿色)

- ALM—输入信号报警指示灯(红色)，正常工作状态下不亮。

输入故障(开路、短路、反接、超量程)时闪烁

原理图：(外供激励电源精密10V：11+，12-)

外形尺寸：

输入/输出范围选型：

| 型 号 |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HD07/ | 称重mv信号变送器 |  |  |
| 输入信号 | 1 | 0-5mV |  |
|  | 2 | 0-10mV |  |
|  | 3 | 0-15mV |  |
|  | 4 | 0-20mV |  |
|  | 5 | 0-25mV |  |
|  | 6 | 0-30mV |  |
|  | 7 | 0-75mV |  |
|  | 8 | 其它 |  |
| 输出信号 |  | 1 | 0-5V |
|  |  | 2 | 0-10V |
|  |  | 3 | 1-5V |
|  |  | 4 | 0-10mA |
|  |  | 5 | 0-20mA |
|  |  | 6 | 4-20mA |
|  |  | 8 | 其它 |
| 可选配外供精密10V电源，给现场测力传感器供电 |  |  |  |

主要技术参数

| 输入阻抗 | 电压型≥100KΩ |
| --- | --- |
| 输出阻抗 | 电压型≥10KΩ 电流型≤550Ω |
| 精 度 | ±0.1%F.S |
| 温度系数 | <50ppm/℃ |
| 环境温度 | -20℃-＋75℃ |
| 环境温度 | 0－95%RH （无冷凝） |
| 电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业要求(等同IEC61326-1) |
| 绝缘电阻 | 电源/输入/输出≥100MΩ/500VDC |
| 绝缘强度 | 电源/输入/输出之间1500VAC/分钟 |
| 频率响应 | ≤2000HZ |
| 外形尺寸 | 厚×宽×高=22.5×99×115mm |
| 电 源 | 24VDC±10% |
| 安装导轨 | DIN35 |
| 消耗功率 | ＜1W |